Měření srdečního výdeje

CO = cardiac output

Srdeční výdej je veličinou udávající objem krve přepumpované srdcem za čas jedné minuty. Udává se v jednotkách průtoku (L/min). Fyziologická klidová hodnota zdravého dospělého je cca 4-6 L/min. V zátěži, především u trénovaných sportovců se může zvýšit až na pětinásobek.

# Diluční měření srdečního výdeje

- Diluce = ředění

- Do srdce aplikujeme indikátor, jehož koncentraci měříme ve výstupní tepně. Na základě znalosti koncentrace a množství aplikovaného indikátoru, a koncentrace indikátoru ve výstupní tepně jsme schopní vypočíst průtok krve srdcem.

- V ideálním případě by se indikátor neměl unikat mimo krevní řečiště mezi místem aplikace a místem měření koncentrace. Pokud uniká (jako třeba teplo), je nutné znát i rychlost úniku a vzdálenost místa aplikace a měření.

- Nejčastějšími indikátory jsou:

  - Litné ionty – metoda LiDCO

  - Chlad (např. podchlazený fyziologický roztok) – metoda PiCCO

  - Teplo (ohřátí krve termočlánkem)

- Teplo (i chlad) unikají z krevního řečiště, je nutné toto kompenzovat ve výpočtu

# Fickova metoda

- Obdoba dilučního měření, indikátorem je oxid uhličitý či kyslík, místem aplikace jsou plíce.

- Měříme minutový objem spotřebovaného kyslíku či vyprodukovaného oxidu uhličitého a venózní a arteriální koncentrace těchto plynů. Z těchto hodnot vypočteme CO (trojčlenkou)

# Další metody měření CO

- Ultrazvuk s dopplerovským měřením = ultrazvukem si změříme průsvit aorty a dopplerovským měřením rychlost krve, která skrze tento průsvit proudí.