EKG

- Metoda pro sledování elektrické (ne mechanické) aktivity srdce

- Elektrokardiograf = přístroj, Elektrokardiogram = zaznamenaný signál

# Fyziologie

- V srdci dva základní typy buněk, buňky pracovního myokardu (zajišťují stahy) + buňky převodního systému srdečního (zajišťují distribuci elektrických vzruchů)

- Převodní systém srdeční:

  - Funguje jako pacemaker, oscilátor. Zároveň převádí vzruchy

  - Sinoatriální uzel (SA): spontánní depolarizace, cca 60-70 bpm, centrum primární automacie

  - Atrioventrikulární uzel (AV): spontánní depolarizace, cca 50-60 bpm, centrum sekundární automacie

  - Hissův svazek, Tawarova raménka, Purkyňova vlákna, někde zde centrum terciální automacie, cca 40-50 bpm

  - Nejedná se o nervové buňky, ale o upravenou svalovinu

- Tělo je objemový vodič, elektrické proudy srdce je možno měřit jako pohyby náboje (ionů) na povrchu těla -> princip EKG

# Princip EKG

- Snímáme změny potenciálů na povrchu lidského těla pomocí svodů

- Svod = principiálně se jedná o rozdíl potenciálů na dvou svorkách

- Svorka = buď elektroda fyzicky umístěná na povrchu těla, nebo vypočtená hodnota (například průměr potenciálů ze tří elektrod)

- Elektroda = zařízení pro snímání potenciálu z lidského těla, propojuje lidské tělo (nábojem jsou nabité ionty) a elektroniku (nábojem jsou elektrony)

# Svodové systémy:

- Eintohovenovy končetinové svody

- Goldbergovy zesílené svody

- Wilsonovy hrudní svody

Přístroj:

- Čísla:

  - Amplituda signálu = jednotky mV

  - Frekvenční rozsah = cca 0,5 – 150 Hz

  - Rychlost posunu papíru 25mm/s (standardně)

  - Zápis amplitudy 1 mV = 1 mm (standardně)

- Dva základní typy EKG přístrojů:

  - Monitorovací EKG (součástí monitorů vitálních funkcí): jednodušší, stačí i pouze jeden svod, používá se pro monitoring stavu srdce u pacientů na JIP, ARO apod.

  - Diagnostické EKG: zlatým standardem dvanáctisvodové EKG (svodové systémy vypsané výše), používá se pro diagnostiku arytmií a patofyziologií srdce

Artefakty:

- Pohybové (elektrická aktivita kosterního svalstva

- Síťový brum (50 Hz)

- Drift izolinie: dýchání (možnost měřit dechovou frekvenci), změny odporu na přechodu tělo/elektroda…