Elektrochirurgická jednotka

ESU = electrosurgical unit

Jedná se o zařízení pro řez, koagulaci a vysoušení tkání pomocí elektrického proudu. Výstupný výkon se pohybuje v řádu stovek wattů.

- Dva základní módy: Monopolární x bipolární

# Monopolární mód

- Používá jednu aktivní a jednu disipativní elektrodu.

- Disipativní elektroda má velkou plochu, aby se při odvodu el. proudu z těla co nejvíce zmenšila proudová hustota.

- Aktivní elektroda má hrot obvykle tvar skalpelu (pro řez) nebo kuličky (pro koagulaci).

- Velký objem pacienta je součástí elektrického obvodu (pozor na srdce).

# Princip

- Průchodem vysokofrekvenčního (nemá stimulační, pouze tepelné účinky na tkáň) elektrického proudu zahříváme tkáň. Podle toho jak rychle a po jakou dobu, můžeme dosáhnout různých účinků.

  - ŘEZ: Při velice rychlém ohřívání tkáně ohřejeme intracelulární tekutinu uvnitř buněk nad bod varu. Opařená tekutina uvnitř buňky rapidně zvedne tlak, čímž dojde k prasknutí buňky. Zjednodušeně lze říci, že dochází k evaporaci buněk. Pokud teplo dodáme velmi rychle, dojde k odpaření buněk v dostatečně krátkém čase na to, abychom tepelně příliš neovlivnili okolí řezu.

  - KOAGULACE: Tkáň ohříváme pomaleji, abychom buňky neevaporovali, ale pouze koagulovali. Při koagulaci dojde k částečnému vysušení tkáně a jejímu smrštění, což zaškrtí kapiláry natolik, aby koagulovaná tkáň nekrvácela.

  - SMÍŠENÝ ŘEZ: Něco mezi řezem a koagulací. Tkáň ohříváme tak rychle, abychom evaporovali buňky v řezu, ale zároveň jsme koagulovali povrch vzniklé rány. Provádíme tím tedy chirurgický řez při současné koagulaci.

  - MIKROKOAGULACE: Koagulace malého rozsahu. Dodává do tkáně nejmenší množství energie. Používá se pro přesnou koagulaci malého objemu tkáně.

# Bipolární mód

- Používá dvě aktivní elektrody inkorporované v nástroj tvarem připomínající pinzetu.

- Používá se pro desikaci (vysoušení) tkáně.

- Proud prochází pacientem pouze v malém objemu tkáně mezi rameny nástroje.

# Problémy

- Při špatném použití disipativní elektrody (malá plocha kontaktu), případně při volbě příliš vysokého výkonu, hrozí popáleniny pacienta na straně disipativní elektrody

- Při používání ESU vzniká elektrický oblouk. Toto jiskření, v kombinaci s úniky kyslíku či používání alkoholových dezinfekcí, může způsobit vzplanutí na sále.