Invazivní měření krevního tlaku

IBP = invasive blood pressure

- Jedná se o přímou metodu měření krevního tlaku

- Měřením získáváme kontinuální signál vývoje tlaku v čase v místě měření

- Tlakový senzor můžeme mít přímo v katetru, častější je ale použití tlakoměrné komůrky mimo pacienta s hydraulickým vedením tlaku k tlakovému senzoru (extravaskulární senzor).

# Extravaskulární senzor

- Senzor je umístěn mimo pacienta, tlak je k němu veden hydraulicky pomocí např. fyziologického roztoku.

- Senzor měří tlak kapaliny uvnitř hydraulického vedení, tento tlak je součtem tlaku krve pacienta a hydrostatického tlaku způsobeného rozdílnou výškou umístění pacienta a senzoru.

- Hydrostatický tlak je nutné od měření odečítat, je tedy nutné provést nulování.

- Problémem může být také ucpání senzoru nebo bublinka v hydraulickém vedení. Obojí má za následek zmenšení až vynulování amplitudy tlakového signálu.

Obrázek 1: Principiální schéma měření IBP s extravaskulárním senzorem

Součástí tlakoměrní komůrky je také trojcestný ventil sloužící pro odstraňování případných vzduchových bublin (pomocí stříkačky) a ventil pro propojení katetru a natlakované kapaliny (např. fyziologického roztoku) v infuzním vaku. Propojením katetru a tlakové kapaliny dojde k propláchnutí katetru tlakovou kapalinou.