Neinvazivní měření krevního tlaku

NIBP = non-invasive blood pressure

- Metoda umožňující neinvazivní měření systolického a diastolického krevního tlaku

- Nepřímé měření

- Základním prvkem je tlaková manžeta, nějaký druh pumpy pro tlakování manžety a manometr/tlakový senzor

Obecný princip:

Když chceme zkusit odhadnout jaký je tlak vody v zahradní hadici, zmáčkneme ji mezi prsty. Na podobném principu fungujeme zde. Jen nemačkáme zahradnickou hadici, ale paži (tepna z krví je to, co nás zajímá, svalovina, kůže apod. je „jen“ tlustá stěna hadice) a nemačkáme jí mezi prsty ale pomocí manžety

Zúžení tepny způsobené tlakem manžety vede ke vzniku turbulentního proudění. Turbulentní proudění se projevuje akustickým šumem a vibracemi. Auskultační metoda měření je založena na poslechu akustického šumu, oscilometrická metoda využívá oscilace.

Obrázek 1: principiální schéma NIBP

# Auskultační metoda

- Používáme tonometr skládající se z manžety, manometru a balonku s vypouštěcím ventilem pro tlakování a vypouštění manžety.

- Manžetu natlakujeme nad systolický tlak a poté postupně vypouštíme rychlostí cca 2 torr/s

- Stetoskopem posloucháme šelesty na tepně pod manžetou

- V momentě, kdy se šelesty (Korotovovy ozvy) objeví, v manžetě je systolický tlak

- V momentě, kdy šelesty zmizí, v manžetě je diastolický tlak

- Manometr bývá obvykle rtuťový (v současnosti málo), aneroidní a pseudortuťový

# Oscilometrická metoda

- Tonometr se skládá z manžety, tlakového senzoru, mikroprocesorové techniky a kompresoru/ruční pumpy

- Manžeta je natlakována nad systolický tlak a poté postupně vypouštěna rychlosti cca 2 torr/s

- Tlakový senzor měří tlak v manžetě. Restrikce proudění tepnou způsobuje oscilace okolní tkáně, které se přenášejí do manžety.

- V momentě, kdy je amplituda oscilací největší, měříme v manžetě střední arteriální tlak

- Systolický a diastolický tlak je vypočítán ze středního arteriálního tlaku a z analýzy časového průběhu oscilací