Pulzní oxymetrie

SpO2 = saturace periferní krve kyslíkem

Pulzní oxymetrie je optickou metodou měření saturace krve kyslíkem. Výsledkem měření je hodnota v procentech odpovídající zastoupení oxyhemoglobinu v celkovém hemoglobinu v pulzatilní části periferní krve. Fyziologická hodnota zdravého dospělého v naší nadmořské výšce je cca 96 – 99 %.

# Princip měření

- Založeno na odlišných absorpčních spektrech oxyhemoglobinu (hemoglobin s navázaným kyslíkem) a deoxyhemoglobinu (bez navázaného kyslíku).

- Periferii (obvykle prst, méně často ušní lalůček) prosvěcujeme červeným (λ = cca 650 nm) a infračerveným (λ = cca 930 nm) zářením. Absorbance oxy- a deoxyhemoglobinu se v těchto vlnových délkách významně liší.

- Pouze část absorbovaného zářeni připadá na vrub měřené krvi, zbytek způsobí ostatní tkáně (kůže, svaly…)

- Proto sledujeme pouze pulzatilní složku absorbance. Ta je způsobena pulzy arteriální krve, kterou chceme měřit.

- Z rozdílů v absorbanci na daných vlnových délkách určíme výpočtem poměr oxy- a deoxyhemoglobinu

# Konstrukce zařízení

- Zdrojem záření jsou obvykle červené a infračervené LED

- Detektorem může být fotodioda/fototranzistor

- Červená a infračervená LED střídavě blikají (s vysokou frekvencí), vždy tedy prosvěcujeme pouze jedním typem záření. Proto nepotřebujeme selektivní detektor.

- Celá SpO2 sonda má obvykle formu klipsu na prst. Na jedné straně jsou LED, na druhé detektor. Sonda je ze stran krytá tak, aby do sondy nepronikalo záření z okolí, které by mohlo interferovat s měřením.